项目询价文件

一、项目名称：海洋生态资源浮标运行维护

二、行政区域：广西壮族自治区

三、采购方式：询价采购

四、组织形式：自行采购

五、项目编号：政采云系统自动生成

六、获取询价文件地址：在线获取

七、询价响应截止时间：2021年 11月 5 日（询价文件开始发售的第7个工作日）。

八、预算总金额：28.35万元

九、合同履约期限：2022年10月20日

十、是否允许联合体投标：否

十一、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)等政府采购相关政策。

十二、投标供应商资格要求：

1、必须是在中华人民共和国境内登记注册，生产或经营本次采购内容的供应商；提供相关有效营业执照、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件；若三证合一，提供最新的营业执照；（提供营业执照副本复印件加盖投标人公章）

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

符合法律、法规规定的其他条件。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

十三、询价文件发售开始日期：2021年 10月 27 日（我局审核通过后的第1个工作日）。

十四、询价文件发售截止日期：2021年 11 月1日（询价文件开始发售的第3个工作日）。

十五、获取询价文件方式：线上获取

十六、询价文件售价：免费

十七、其他注意事项：

1、项目报价高于控制价的视为报价无效。为防止恶意竞争，报价低于该控制价70%的，应另外提供合理性的说明，否则视为无效报价。“高于、低于”均不包含本数。

2、报价文件的材料未加盖公章、信封或其他包装上未加盖骑缝公章，则视为无效报价。

3、本项目的实施须明确了解现有设备状况，采购人将于2021年 11 月 2日上午 9时，在钦州市统一组织已购采购文件的潜在报价人对岸基监测站进行现场踏勘，各潜在报价人必须在指定时间内到达采购人指定地点对采购项目的环境、设施、设备等进行现场踏勘，充分调研。踏勘完毕后，采购人将出具现场踏勘证明给参与现场踏勘的每一位潜在报价人。此踏勘证明应附在报价文件内，未能取得此踏勘证明的报价人，将被采购人视为报价无效。此次现场踏勘产生的费用由潜在报价人自行承担。现场踏勘联系人：陈工，联系电话：0771-5829140。

十八、采购需求：

2021年完成1套海洋生态资源监测浮标和1个岸基监测站的功能调整和运行维护。涵盖了从设备设施的维护保养到数据服务器管理等方面内容，主要分为：监测仪器日常运转维护；浮标体和岸基站房配套设施部分日常运转维护；数据网络传输系统监测、维护和跟踪调试；设备安全分析、管理和应急响应及处理；监测仪器数据确认与管理；监测仪器质保及质控作业。具体要求及参数如下：

- 每月对监测仪器进行仪器性能检查、保养、定期校准、维修等工作；

- 每季度对浮标体和岸基站房配套设备进行性能检查、保养、维修等工作；每年汛前和年终各进行一次系统维护检修，对浮标系统（包括整个标体和锚链系统）进行检查，对标体和各传感器做防护处理，更换老化配件与管路；对仪器外部和内部进行清洁，清洗、检查仪器的各种进样管路，并根据损耗情况进行维护和更换；

- 每天确认海上浮标和岸基站与中心站数据服务器通讯连接情况，进行通讯状态测试和调试，以便及时发现通讯不畅通问题保障数据的有效传输；

- 对数据有效率判定、数据审核及原则建立等工作；

- 对设备状态进行监控和分析，一旦发现异常或故障立即进行分析和判断并启动应急预案进行相应处理；

- 应急维护工作：通过数据检查发现仪器设备出现问题时，及时将诊断、检修内容详实填写在维护表及设备故障报修单上。突发情况的应急响应及处理主要包含以下几个方面：

①系统设备及仪器发生故障。

②失窃或遭人为破坏。

③被船舶碰撞导致的设备故障。

④因锚链系统出现故障的脱锚或走标。

⑤台风来临前的相关保护作业。

- 仪器校准要求：

每月定期维护后应对浮标观测仪器进行检查、清洗和全参数校准，并应出具有效的维护和校准记录。

如在线观测数据出现异常值，分析原因，当怀疑是仪器设备方面的问题时，采用有证标准物质对仪器进行检验，检验不合格时重新校准。

每次维修维护后对仪器进行校准。清洗仪器管路或更换仪器的易损耗零件后，进行校准。根据仪器说明书规定，定期更换仪器易耗件。按照制定的质量控制方案，进行质量控制和保证：每个维护周期维护前和校准后均要对所有的参数进行精密度和准确度考核。对维护周期内准确度和精密度达不到要求的，在要求限值的1.5倍范围以上时，水文气象浮标系统的上一个周期观测结果为无效数据。

维护服务期间（一年）进行两次现场观测数据比对，比对项目主要监测要素，年终提供两次比测报告。

负责所有易耗品与配件的安装调试工作。当系统或仪器设备因易耗品或配件损坏（失窃及不可抗拒因素导致的除外）或老化等原因导致系统或仪器设备无法正常运行时，在3日内更换易耗品或配件，保证系统或仪器设备及时恢复正常运行（在风力天气允许出海的条件下）。如预计仪器设备维修可能停止运行超过48小时的，与管理人员协商解决办法。

按照指定的工作表格做好维护计划、记录、报告，并按规定及时上报，日常运营维护记录的内容应包括试剂配制、试剂更换，系统及仪器维护情况，数据异常、仪器故障情况等。每季度提交维护记录、比对报表、故障维修记录的复印件至指定技术监督单位，并在年终验收时提交全年维护记录和比对报表的复印件；

- 系统自动数据要求：数据的采集、处理和存储应符合GB/T 14914的要求，设备符合《海洋站水文气象观测设备与系统集成通用技术要求》与现行海洋监测技术规程要求。

维护过程可能影响在线观测数据有效性时，须事先通知管理人员。实施单位在进行校准、检验等工作后2个工作日内将校准或质控原始数据以书面报表形式上报管理人员。

维护要确保各设备每月每个在线观测项目的观测数据接收率在95%以上，接收率＝(实际接收到的有效观测数据个数/现场设备测量的数据个数)×100％。浮标数据每天以24个观测数据（每小时一个数据）进行统计。

如因台风、地震、连续多天阴雨天气（7天以上）等以及不可抗拒的原因（如被盗或船撞）造成浮标系统无法运行，该期间的所有缺失数据不纳入数据有效性考核。如因开展卫星通讯改装，造成的通讯中断不列入以上统计。

- 更换配件及仪器要求达到的具体参数如下:

表1

| 序号 | 项目 | 需求或规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 锚系更换 | 更换全部3节锚链：包括1节浮标端锚链、1节中间锚链和和1节锚端锚链；更换转环组、浮标末端卸扣及连接锚链的全部肯特卸扣；更换全新的锚，锚上涂底漆和专用防污漆； | 1 |
|  | 浮标体维修 | 浮体部分清理外表附着物，切开变形浮体，顶部和底部聚脲层内安装不锈钢增强骨架，焊接浮体增强框架，填充新泡沫，喷涂聚脲层并打磨光滑。 | 1 |
|  | 水下安装井架的改造维修 | 井架完全除锈； 损坏的水下安装井全部盖更 | 2 |
|  | 其余附属维修 | 有结构损伤或缺陷的进行修复。 | 3 |
|  | 监测系统的维修 | 负责提供电源系统、采集控制系统、传感器系统、通信系统、报警系统、仪器设备、电缆等的更换与集成服务。 | 2 |
|  | 供电及控制系统 | 电压12V，电池容量不小于400Ah。 | 2 |
|  | 数据采集控制器 | 多种接口、多种信号输入形式兼容；通过以太网、无线电、CDMA/GPRS和卫星等多种通讯方式进行数据传输；数据采集控制器中的存储设备需储存一年以上的采集和处理数据；必须要预留一定数量接口备用；采集间隔可选择半小时、1小时工作模式。 | 2 |
|  | 海上安全预警系统 | 应对设备进水、移位等状态及时报警。 | 2 |
|  | 警示灯 | 采用LED节能灯；视程大于等于3海里；颜色为橙黄色，闪“O”12秒。 | 2 |
|  | 水密接插件及电缆 | 用于信号传输及设备供电等。 | 2 |
|  | GPS | 使用范围： 海拔高度：≤18000m；速度：≤515m/s 精确度： 定位：10 米圆周误差；速度：0.1m/s；时间：1us | 1 |
|  | 数据采集器维护 | 维护期内非人为原因导致的机件损坏，中标供应商应免费更换损坏的零部件，修理费由中标供应商负责。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。 | 2 |
|  | 北斗卫星通讯系统 | 双北斗发射，接收通道数：6通道；定位精度范围：有标校站地区20M，无标校站地区100M， 观测卫星：仰角20°～70°方位角0°～180°。 | 2 |
|  | CDMA通讯系统 | 符合CDMA IS-95A/B、CDMA 2000 1X空中接口标准，可通过网络进行数据通信；采用宏电H7710通信，内置广西移动包月无线手机卡。 | 2 |

表2

| 站号 | 布放海域 | 浮标类型 | 型号 | 原生产厂家 | 技术指标 | 检定周期 | 观测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GX-09 | 钦州市钦江入海口 | 岸基站 | 岸基站 | 广东先河科迪隆科技有限公司 | 水温量程：0～＋50℃，分辨率：0.01℃准确度：±0.15℃；电导量程：0～100mS/cm，分辨率：0.001mS/cm准确度：±0.5%；盐度量程：0～70 ppm，分辨率：0.01 ppt准确度：±1％；pH值量程：0～14，分辨率：0.01准确度：±0.2；溶解氧量程：0～50mg/L，分辨率：0.01mg/L准确度：±1%；高锰酸钾指数（CODMn）量程：0.00-20.00mg/L，重复性：≤5%FS准确度：≤3%FS检出限：0.3mg/L；总磷量程：0-2 mg/L，重复性：≤3%FS准确度：≤3%FS检出限：0.005mg/L；总氮量程：0.00-20mg/L (量程可调)，重复性：≤2%FS准确度：≤3%FS检出限：0.1mg/L；氨氮量程：0-5mg/L，重复性：≤3%FS准确度：≤4%FS检出限：0.05mg/L。 | 一年 | 所有参数均为1小时 |
| GX-13 | 钦州市钦州湾南部海域 | 2.2米锚系浮标 | PMK2200 | 广东先河科迪隆科技有限公司 | 风速测量范围:0.5～60m/s，准确度±0.3m/s ；风向测量范围:0～360°，准确度±3°；气温测量范围：-52℃～60℃；测量精度：±0.3℃；湿度测量范围：0－100％RH；测量精度：±3-±5% RH；气压测量范围：600－1100hPa；测量精度：±0.5-±1hPa；PH量程：0～14，分辨率：0.01，准确度：±0.2；盐度量程：0-70ppt，分辨率：0.01ppt，准确度：正负1%或0.1ppt，大者为准，自动温度补偿；叶绿素量程：0～400μg/L,或0～100%荧光度，分辨率：0.1μg/L叶绿素，或0.1%荧光度，准确度：±5％荧光度；水温量程：-5～＋45℃，分辨率：0.01℃，准确度：±0.15℃；溶解氧量程：0～20mg/L，分辨率：0.01mg/L，准确度：0～20mg/L： ±1%或0.1mg/L，以大者为准；浊度量程：0～1000 NTU,分辨率：0.1 NTU,准确度：读数之±2％或0.5 NTU，大者为准;硝酸盐量程：0～1.0mg/L,分辨率：0.001mg/L,准确度：±10％;亚硝酸盐量程：0～0.3mg/L,分辨率：0.001mg/L,准确度：±10％;磷酸盐量程：0～0.7mg/L,分辨率：0.001mg/L,准确度: ±10％;氨氮量程：0～2mg/L,分辨率：0.001mg/L,准确度: ±10％;流速0～5m/s，分辨率：0.1%量程，准确度：±0.15cm/s ±1%读数;流向0～360°，分辨率0.35°，±5°(倾斜角0-15°)，±7.5°(倾斜角15-35°) | 一年 | 流速、流向、风速风向、气压、相对湿度、气温、表层温盐、多参数水质（pH、盐度、浊度、叶绿素、溶解氧）30分钟；营养盐4小时。 |

- 服务经验：近三年具有南海区海洋浮标项目业绩，且在广西南宁市、北海市或者钦州市有经营场所或驻点机构。

- 其他服务要求

①签订合同后，成交供应商应形成详实可靠的实施方案报采购人审定后再开展工作。

②从合同签订至项目全部通过验收，成交供应商每2周提供1期进度报告。

③项目实施期间，成交供应商须接受采购人工作人员定期不定期现场检查，设备安装及定期维护期间接受采购人指定技术单位工作人员的全程监督，对检查或监督发现的问题及时答疑，确实存在问题的应即时整改。

- 支付方式：签订合同后，成交供应商按合同总价的10%以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式支付履约保证金，（成交供应商为小微企业的，履约保证金为成交金额的5%；小微企业须在报价文件中提供小微企业的证明材料，否则不予认定小微企业。）履约保证金提交后，采购人支付合同总价的50%，以便启动项目；按进度开展工作并提供进度文件记录的，2021年12月20日前，再支付合同总价的50%；项目验收通过且所有材料归档后，无息退还其履约保证金。

十八、成交供应商

采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且票数最高的原则确定成交供应商。